LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL diagnostinių atskaitos lygių, TAIKOMŲ spindulinės diagnostikos ir intervencinės radiologijos procedūrų METU, PATVIRTINIMO

2018 m. rugpjūčio 27 d. Nr. V-952
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo 5 straipsnio 3 dalies 2 punktu ir 21 straipsnio 2 dalies 4 punktu:
1. T v i r t i n u Diagnostinius atskaitos lygius, taikomus spindulinės diagnostikos ir intervencinės radiologijos procedūrų metu (pridedama).
2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugsėjo 22 d. įsakymą Nr. V-865 „Dėl Rekomenduojamų medicininės apšvitos lygių, taikomų medicininių diagnostinių ir gydymo procedūrų, kurioms naudojama jonizuojančioji spinduliuotė, metu, patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.
3. P a v e d u šio įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.
4. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2018 m. rugsėjo 1 d.

Sveikatos apsaugos ministras	Aurelijus Veryga
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2018 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. V-952

diagnostiniai atskaitos lygiai, TAIKOMi spindulinės diagnostikos ir intervencinės radiologijos procedūrų METU

1. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos, atliekančios spindulinės diagnostikos ir intervencinės radiologijos procedūras, turi laikytis diagnostinių atskaitos lygių, taikomų standartinių spindulinės diagnostikos ir intervencinės radiologijos procedūrų metu, nurodytų 1–8 lentelėse.

1 lentelė. Diagnostiniai atskaitos lygiai, taikomi rentgenografijos procedūrų metu, kai jos atliekamos standartinio svorio pacientams
Eil. Nr.	Spindulinės diagnostikos procedūros pavadinimas	Projekcija	Paviršinė įėjos dozė, / mGy	Dozės ir ploto sandauga, / Gy·cm2
1	2	3	4	5
1.	Kaukolės tyrimas	AP / PA	3	0,65
		LAT	3	0,7
2.	Krūtinės ląstos tyrimas	PA	0,25	0,2
		LAT	1,2	0,3
3.	Stuburo juosmens dalies tyrimas	AP	10	1,5
		LAT	20	5
4.	Stuburo krūtinės dalies tyrimas	AP	3,5	1,6
		LAT	8	2,2
5.	Pilvo, intraveninė urografijos ir cholecistografijos tyrimas	AP	5	3
6.	Dubens tyrimas	AP	5	2,5
7.	Klubo sąnario tyrimas	AP	5	1,4
AP – priekinė–užpakalinė projekcija, LAT – šoninė projekcija, PA – užpakalinė–priekinė projekcija

2 lentelė. Diagnostiniai atskaitos lygiai, taikomi rentgenografijos procedūrų metu, kai jos atliekamos vaikams
Eil. Nr.	Spindulinės diagnostikos procedūros pavadinimas	Projekcija	Amžius, amžiaus intervalas metais	Paviršinė įėjos dozė, / mGy	Dozės ir ploto sandauga, / Gy·cm2
1	2	3	4	5	6
1.	Krūtinės ląstos tyrimas	PA	[0–1)	0,06	0,05
			[1–5)	0,07	0,06
			[5–10)	0,08	0,08
			[10–15)	0,09	0,1
2.	Kaukolės tyrimas	AP / PA	[0–1)	0,8	0,2
			[1–5)	1,0	0,29
			[5–10)	1,3	0,35
			[10–15)	1,5	0,41
		LAT	[0–1)	0,4	0,16
			[1–5)	0,5	0,26
			[5–10)	0,6	0,27
			[10–15)	0,65	0,38
3.	Pilvo tyrimas	AP	[0–1)	0,3	0,3
			[1–5)	0,4	0,8
			[5–10)	0,6	1
			[10–15)	0,7	1,2
AP – priekinė–užpakalinė projekcija, LAT – šoninė projekcija, PA – užpakalinė–priekinė projekcija

3 lentelė. Diagnostiniai atskaitos lygiai, taikomi rentgenoskopijos procedūrų metu, kai jos atliekamos standartinio svorio pacientams
Eil. Nr.	Spindulinės diagnostikos procedūros pavadinimas	Dozės ir ploto sandauga, / Gy·cm2	Švietimo laikas, min.
1	2	3	4
1.	Viršutinio virškinamojo trakto kontrastinės rentgenoskopijos tyrimas	18	3
2.	Žarnyno retrogradinės kontrastinės rentgenoskopijos tyrimas	33	4
3.	Krūtinės ląstos tyrimas	2	40 sekundžių

4 lentelė. Diagnostiniai atskaitos lygiai, taikomi mamografijos procedūrų metu, kai suspaustos krūties storis yra lygus 45 ± 5 mm
Spindulinės diagnostikos procedūros pavadinimas	Projekcija	Krūties vidutinė liaukinio audinio dozė, / mGy
1	2	3
Krūties tyrimas	CC	2,4
CC – galvos–kojų projekcija

5 lentelė. Diagnostiniai atskaitos lygiai, taikomi kompiuterinės tomografijos procedūrų metu1, kai jos atliekamos standartinio svorio pacientams
Eil. Nr.	Spindulinės diagnostikos procedūros pavadinimas	Dozės ir ilgio sandauga, / mGy·cm
1	2	3
1.	Galvos tyrimas	950
2.	Krūtinės ląstos tyrimas	650
3.	Pilvo tyrimas	1350
4.	Dubens tyrimas	550
5.	Stuburo kaklo dalies tyrimas	560
6.	Stuburo krūtinės dalies tyrimas	685
7.	Stuburo juosmens dalies tyrimas	600

1 Diagnostiniai atskaitos lygiai taikomi procedūroms, atliekamoms be kontrasto, vienai atliekamo tyrimo fazei.

6 lentelė. Diagnostiniai atskaitos lygiai, taikomi kompiuterinės tomografijos procedūrų metu2, kai jos atliekamos vaikams
Spindulinės diagnostikos procedūros pavadinimas	Amžius, / amžiaus intervalas metais	Dozės ir ilgio sandauga, / mGy·cm
1	2	3
Galva	[0–1)	570
	[1–5)	630
	[5–10)	650
	[10–15)	830

2 Diagnostiniai atskaitos lygiai taikomi procedūroms, atliekamoms be kontrasto, vienai atliekamo tyrimo fazei.

7 lentelė. Diagnostiniai atskaitos lygiai, taikomi branduolinės medicinos procedūrų metu, kai jos atliekamos standartinio svorio pacientams
Procedūros pavadinimas	Radionuklido pavadinimas	Radiofarmakologinio preparato cheminė forma	Aktyvumas, MBq
1	2	3	4
1. Kaulų tyrimai:
1.1. kaulų scintigrafija	99m Tc	Fosfonatų ir fosfatų junginiai	600
1.2. kaulų scintigrafija (SPECT)	99m Tc	Fosfonatų ir fosfatų junginiai	700
	99m Tc	Žymėtasis koloidas	4
2. Galvos smegenų tyrimai:
2.1. smegenų perfuzijos scintigrafija (statinė)	99m Tc	Natrio pertechnetatas	500
	99m Tc	Pentetatas (DTPA), gliukonatas ir gliukoheptonatas	500
2.2. smegenų perfuzijos scintigrafija (SPECT)	99m Tc	Natrio pertechnetatas	800
	99m Tc	Pentetatas (DTPA), gliukonatas ir gliukoheptonatas	800
	133 Xe	Izotoninis NaCl tirpalas	400
	99m Tc	Eksametacinas (HMPAO), neurolitas (ECD)	1 100
2.3. cisternografija	111 In	Pentetatas (DTPA)	40
3. Ašarų latakų praeinamumo tyrimas	99m Tc	Natrio pertechnetatas	4
	99m Tc	Žymėtasis koloidas	4
4. Skydliaukės ir prieskydinių liaukų tyrimai:
4.1. skydliaukės scintigrafija	99m Tc	Natrio pertechnetatas	150
	123 I	Natrio jodidas	20
4.2. kūno skenavimas (pašalinus skydliaukę)	131 I	Natrio jodidas	400
4.3. prieskydinių liaukų scintigrafija	201 Tl	Tl+ chloridas	80
4.4. prieskydinių liaukų scintigrafija	99m Tc	Metoksiizobutilizonitrilas (MIBI), tetrafosminas (MYOVIEW)	740
5. Plaučių tyrimai:
5.1. plaučių ventiliacijos scintigrafija	81m Kr	Dujos	6 000
	99m Tc	Pentetato (DTPA) aerozolis	80
5.2. plaučių tūrio tyrimas	133 Xe	Dujos	400
	127 Xe	Dujos	200
5.3. plaučių perfuzijos scintigrafija	81m Kr	Vandeninis tirpalas	6 000
	99m Tc	Makroagregatinis albuminas (MAA)	185
5.4. plaučių perfuzijos scintigrafija (su venografija)	99m Tc	Makroagregatinis albuminas (MAA)	160
5.5. plaučių perfuzijos tyrimas	133 Xe	Izotoninis tirpalas	200
	127 Xe	Izotoninis chlorido tirpalas	200
5.6. plaučių perfuzijos tyrimas (SPECT)	99m Tc	Makroagregatinis albuminas (MAA)	200
6. Širdies tyrimai:
6.1. didžiojo kraujo apytakos rato tyrimas	99m Tc	Natrio pertechnetatas	800
	99m Tc	Pentetatas (DTPA)	800
	99m Tc	Žmogaus albumino kompleksas	400
6.2. kraujo depo tyrimas	99m Tc	Žmogaus albumino kompleksas	40
6.3. širdies ir jos kraujagyslių sistemos tyrimas zondu	99m Tc	Žmogaus albumino kompleksas	800
	99m Tc	Žymėtieji eritrocitai	800
6.4. Miokardo scintigrafija / tyrimas zondu	99m Tc	Fosfonatų ir fosfatų junginiai	600
6.5. miokardo scintigrafija (SPECT)	201 Tl	Tl+ chloridas	100
	99m Tc	Fosfonatų ir fosfatų junginiai	800
6.6. miokardo scintigrafija (SPECT) vienos dienos protokolas (krūvio metu)	99m Tc	Metoksiizobutilizonitrilas (MIBI)	550
	99m Tc	Tetrafosminas (MYOVIEW)	550
6.7. miokardo scintigrafija (SPECT) vienos dienos protokolas (ramybės metu)	99m Tc	Metoksiizobutilizonitrilas (MIBI)	750
	99m Tc	Tetrafosminas (MYOVIEW)	750
6.8. miokardo scintigrafija (SPECT) dviejų dienų protokolas (krūvio ir ramybės metu)	99m Tc	Metoksiizobutilizonitrilas (MIBI)	1 200
	99m Tc	Tetrafosminas (MYOVIEW)	1 200
7. Virškinimo ir šalinimo sistemų tyrimai:
7.1. skrandžio / seilių liaukų scintigrafija	99m Tc	Natrio pertechnetatas	100
7.2. mekelio divertikulo scintigrafija	99m Tc	Natrio pertechnetatas	400
7.3. virškinimo trakto kraujavimo tyrimas	99m Tc	Žymėtasis koloidas	500
	99m Tc	Žymėtieji eritrocitai	800
7.4. stemplės praeinamumo ir refliukso tyrimas	99m Tc	Žymėtasis koloidas	100
	99m Tc	Neabsorbuojami junginiai	40
7.5. skrandžio scintigrafija	99m Tc	Neabsorbuojami junginiai (koloidas)	100
	111 In	Neabsorbuojami junginiai	12
	113m In	Neabsorbuojami junginiai	12
7.6. kepenų ir blužnies scintigrafija	99m Tc	Žymėtasis koloidas	150
7.7. tulžies pūslės ir tulžies latakų tyrimas	99m Tc	Iminodiacetatai ir jiems lygiavertės medžiagos	150
7.8. blužnies scintigrafija	99m Tc	Denatūruoti žymėtieji eritrocitai	100
7.9. kepenų scintigrafija (SPECT)	99m Tc	Žymėtasis koloidas	200
7.10. inkstų žievinės dalies scintigrafija	99m Tc	Dimerkapto sukcinamo rūgštis (DMSA)	185
7.11. inkstų dinaminė scintigrafija	99m Tc	Pentetatas (DTPA), gliukonatas ir gliukoheptonatas	250
	99m Tc	Mercaptoacetyltriglycinas (MAG 3)	100
	99m Tc	Etilendicisteinas (EC)	120
	123 I	Ortojodo hipuratas	20
7.12. antinksčių žievinės dalies scintigrafija	75 Se	Seleno cholesterolis	8
8. Kitų organų tyrimai:
8.1. auglių arba pūlinių scintigrafija	67 Ga	Citratas	300
	201 Tl	Chloridas	100
8.2. auglių tyrimas	99m Tc	Dimerkapto sukcinamo rūgštis (DMSA)	400
8.3. neuroektoderminių navikų scintigrafija	123 I	Metajodbenzilguanedinas (MIBG)	500
	131 I	Metajodbenzilguanedinas (MIBG)	100
8.4. limfmazgių tyrimas	99m Tc	Žymėtasis koloidas	200
8.5. pūlinių scintigrafija	99m Tc	Eksametacinu žymėtieji leukocitai	740
	111 In	Žymėtieji leukocitai	20
8.6. trombų scintigrafija	111 In	Žymėtieji trombocitai	20
8.7. neuroendokrininių navikų scintigrafija	99m Tc	HYNIC-[D-Phe1, Tyr3-octreotidas]	800
8.8. navikų PET tyrimas su FDG	18 F	Fluorodeoksigliukozė (FDG)	500

8 lentelė. Diagnostiniai atskaitos lygiai, taikomi intervencinės radiologijos procedūroms, kai jos atliekamos standartinio svorio pacientams
Eil. / Nr.	Intervencinės radiologijos procedūra	Dozės ir ploto sandauga, / Gy·cm2	Švietimo laikas, / min
1	2	3	4
1.	Perkutaninės transliuminalinės koronarinės angioplastikos (PTKA) tyrimas	70	7
2.	Diagnostinės koronarografijos tyrimas	30	3
3.	Koronarografijos su PTKA tyrimas	80	9

2. Standartinio svorio pacientu laikomas pacientas, kurio svoris yra 70 ± 10 kg.
______________