LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2008 M. VASARIO 14 D. ĮSAKYMO NR. V-95 „DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 31:2008 „RADIACINĖS SAUGOS REIKALAVIMAI MEDICININĖJE RENTGENODIAGNOSTIKOJE“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2015 m. sausio 8 d. Nr. V-20
Vilnius

1. P a k e i č i u Lietuvos higienos normą HN 31:2008 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgenodiagnostikoje“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. V-95 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 31:2008 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ patvirtinimo“:
1.1. Pripažįstu netekusiu galios 4.3 papunktį.
1.2. Pakeičiu 4.4 papunktį ir jį išdėstau taip:
„4.4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 22 d. įsakymas Nr. V-1001 „Dėl Privalomojo radiacinės saugos mokymo ir instruktavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;“.
1.3. Pakeičiu 20 punktą ir jį išdėstau taip:
„20. Prie visų rentgenodiagnostikos procedūrų kabineto (išskyrus rentgenodiagnostikos procedūrų kabinetą, kuriame rentgenodiagnostikos procedūros atliekamos tik intraoraliniais dantų rentgeno aparatais) įėjimų, besiribojančių su kontroliuojamąja zona, turi būti įrengti šviesos signalai, ekspozicijos metu informuojantys, kad į kabinetą įeiti draudžiama. Jeigu įėjimą į rentgenodiagnostikos procedūrų kabinetą ekspozicijos metu kontroliuoja darbuotojas, dirbantis su rentgenodiagnostikos aparatu, signalas prie įėjimo iš pultinės pusės nebūtinas.“
1.4. Pripažįstu netekusiu galios 34 punktą.
1.5. Pakeičiu 46 punktą ir jį išdėstau taip:
„46. Licencijos turėtojas turi vykdyti rentgenodiagnostikos aparatų, automatinių ryškinimo įrenginių, skaitmeninių vaizdo apdorojimo įrenginių techninę priežiūrą pagal gamintojų rekomendacijas, jose nustatytu dažnumu (jei toks nustatytas), bet ne rečiau kaip 1 kartą per metus.“
1.6. Pakeičiu 47 punktą ir jį išdėstau taip:
„47. Nuo šios higienos normos įsigaliojimo visa įsigyta šios higienos normos 46 punkte nurodyta rentgenodiagnostikos įranga turi turėti gamintojų lydimuosius dokumentus, kuriuose aprašoma šios įrangos techninė priežiūra.“
1.7. Papildau 471 punktu:
„471. Už gamintojo lydimųjų dokumentų pateikimą kartu su šios higienos normos 46 punkte nurodyta rentgenodiagnostikos įranga atsako šios įrangos tiekėjas.“
1.8. Papildau 811 punktu:
„811. Licencijos turėtojas turi parengti medicininių procedūrų registravimo ir apskaitos tvarkos aprašą ir jame nustatyta tvarka registruoti šiuos duomenis:
811.1. rentgenodiagnostikos procedūros atlikimo datą;
811.2. paciento vardą ir pavardę;
811.3. tyrimų lokalizaciją ir skaičių;
811.4. rentgenodiagnostikos procedūros atlikėjo vardą ir pavardę.“
1.9. Papildau 831 punktu:
„831. Atliekant rentgenodiagnostikos procedūras intraoraliniais dantų rentgeno aparatais, atstumas tarp židinio ir odos turi būti ne mažesnis kaip:
831.1. 20 cm, kai anodinė įtampa yra didesnė kaip 60 kV;
831.2. 10 cm, kai anodinė įtampa yra 60 kV arba mažesnė.“
1.10. Papildau 84.13 papunkčiu:
„84.13. medicininių procedūrų registravimo ir apskaitos tvarkos aprašas.“
2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2015 m. gegužės 1 d.

Sveikatos apsaugos ministrė	Rimantė Šalaševičiūtė